| 包1：光学相干断层扫描（OCT） |  |
| --- | --- |
| 一 | 总体要求 |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页 |
| ★3 | 提供医疗器械注册证 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 |
| 6 | 满足安装场地要求 |
| 7 | 不得随机配置带有专用试剂或耗材的设备 |
| 8 | 数量：1台 |
| 二 | 技术要求 |
| （一） | 设备用途：白内障术前术后筛查、视光、屈光中心、体检筛查、眼底病筛查 |
| （二） | 技术性能 |
| 1 | 光源：超级发光二极管≥850nm的光源 |
| 2 | 轴向分辨率≤4μm |
| 3 | 横向分辨率≤7μm |
| 4 | 实时眼球追踪功能：同时同步进行眼底扫描，导航光源实时自动跟踪眼球移动，引导OCT光源进行位置调整 |
| 5 | 精确随诊：自动记忆并导航随访检查，确保随访检查在同一位置，真正做到精确随诊 |
| 6 | 屈光补偿 ：≥-24.5D--+48D |
| 7 | 分辨率≤5微米/像素 |
| 8 | GCL单层厚度分析 ：对GCL（神经节细胞层）单层进行厚度分析，反映早期青光眼损害导致的形态学改变 |
| 9 | 黄斑视盘追踪：黄斑视盘校正患者头位，确保神经纤维层厚度测量准确性 |
| 10 | 冠状位成像：横向观察视角，可由内界膜至脉络膜观察任意两层间冠状位图像，并可进行量化分析 |
| 11 | EDI脉络膜深层成像技术：清晰呈现脉络膜，筛板等视网膜深层组织 |
| 12 | 双眼后极部非对称性分析 ：后极部≥8.8mm×8.8mm扫描，并进行双眼上下半球，左右眼神经纤维层对称性分析 |
| （三） | 配置要求（至少包含以下内容）：1.主机，2.工作站，3.打印机等 |
| （四） | 提供配套专用耗材及试剂长期供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价）如无，请填写“无需使用专用耗材及试剂” |
| （五） | 设备预期使用寿命：≥ 8 年，提供证明材料 |
| #（六） | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） |
| （七） | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) |
| 三 | 售后服务 |
| ★1 | 整机质保期≥3年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 |
| 6 | 到货时间：合同签订后60天内 |

| 包2：眼底照相机 |  |
| --- | --- |
| 一 | 总体要求 |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页 |
| ★3 | 提供医疗器械注册证 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 |
| 6 | 满足安装场地要求 |
| 7 | 不得随机配置带有专用试剂或耗材的设备 |
| 8 | 数量：1台 |
| 二 | 技术要求 |
| （一） | 设备用途：获得病人眼底图像 |
| （二） | 技术性能 |
| 1 | 类型：自动免散瞳眼底照相机 |
| 2 | 视场角：≥45°，具有33°小瞳孔拍摄模式 |
| 3 | 工作距离≤46mm(物镜到角膜间的距离) |
| 4 | 最小瞳孔直径≤Φ4.0mm(在小瞳孔拍摄模式下≤Φ3.5mm) |
| 5 | 患者眼睛屈光补偿： 负屈光镜：≥-33D - -7D， 无屈光镜≥-10D - +15D， 正屈光镜≥+11D - +33D， |
| 6 | 对焦方式：红外焦点对准分裂，可调范围≥-12至±15D |
| 7 | 闪光强度≥17个等级 |
| 8 | 内部固视灯：LED |
| 9 | 自动追踪、自动拍摄：三维方向，自动拍摄 |
| 10 | 相机：内置≥1200万像素的CCD相机 |
| 11 | 显示器：可倾斜的彩色触控屏 |
| 12 | 接口：至少具有LAN，USB2.0 |
| （三） | 提供配套专用耗材及试剂长期供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价）如无，请填写“无需使用专用耗材及试剂” |
| （四） | 设备预期使用寿命：≥ 8 年，提供证明材料 |
| #（五） | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） |
| （六） | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) |
| 三 | 售后服务 |
| ★1 | 整机质保期≥3年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 |
| 6 | 到货时间：合同签订后60天内 |

| 包3：喷气式眼压计 |  |
| --- | --- |
| 一 | 总体要求 |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页 |
| ★3 | 提供医疗器械注册证 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 |
| 6 | 满足安装场地要求 |
| 7 | 不得随机配置带有专用试剂或耗材的设备 |
| 8 | 数量：1台 |
| 二 | 技术要求 |
| （一） | 设备用途：用于眼光配镜、青光眼早期检测和术前检查和术后护理，白内障术前、后检查，准分子术前、术后以及基础检查，眼科各类手术中监测眼压值 |
| （二） | 技术性能 |
| 1 | 测量范围≥1-60mmHg |
| 2 | 眼压测量范围≥1-60mmHg，精度≤1mmHg，平均值精度≤0.1mmHg |
| 3 | 测量模式≥4种： APC40,APC60,40，60 |
| 4 | 测量范围：分级1- APC40, 1- APC60, 1-40, 1-60 |
| 5 | 工作距离≥11mm |
| 6 | 视力表固视目标： 绿色 |
| 7 | 自动追踪、自动测量 |
| 8 | 热敏打印机：自动装纸、自动裁纸 |
| （三） | 提供配套专用耗材及试剂长期供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价）如无，请填写“无需使用专用耗材及试剂” |
| （四） | 设备预期使用寿命：≥ 8 年，提供证明材料 |
| #（五） | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） |
| （六） | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) |
| 三 | 售后服务 |
| ★1 | 整机质保期≥3年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 |
| 6 | 到货时间：合同签订后60天内 |

| 包4：综合验光仪（色觉检查图） |  |
| --- | --- |
| 一 | 总体要求 |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页 |
| ★3 | 提供医疗器械注册证 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 |
| 6 | 满足安装场地要求 |
| 7 | 不得随机配置带有专用试剂或耗材的设备 |
| 8 | 数量：1台 |
| 二 | 技术要求 |
| （一） | 设备用途：用于验光配镜 |
| （二） | 技术性能 |
| 1 | 外形尺寸：≤1060（L）×1700（W）×2000（H）mm，满足安装场地要求，并可根据场地情况适当调整 |
| 2 | 桌面尺寸：≥1030（L）×480（W）mm |
| 3 | 桌面旋转范围：≥0-90° |
| 4 | 座椅升降范围：≥500-600mm |
| 5 | 挂壁摆动范围：≥±20° |
| 6 | 球镜度：≥-19.00D- +16.75D |
| 7 | 柱镜度 ：≥0 - -6.00D |
| 8 | 柱镜轴：≥0°- 180° |
| 9 | 旋转棱镜：≥0 - 20Δ |
| 11 | 瞳距调节：≥48mm - 75mm |
| 12 | 额托调节：≥13mm |
| 13 | 前额托调节 ：≥15毫米 |
| 14 | 镜角距：≥13.75mm-18mm |
| 15 | 投射距离：≥3-6m |
| 17 | 视表：≥30种 |
| 18 | 显示方式：全显示,水平单行,垂直单列,单一图像 |
| 19 | 滤光功能：红绿滤光片 |
| 22 | 光源：LED光源 |
| 23 | 图像亮度：≥230cd/m2，可调 |
| 24 | 控制方式：遥控器 |
| 25 | 图像转换时间：≤0.5秒/frame |
| 26 | 自动休眠功能 |
| （三） | 提供配套专用耗材及试剂长期供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价）如无，请填写“无需使用专用耗材及试剂” |
| （四） | 设备预期使用寿命：≥ 8 年，提供证明材料 |
| #（五） | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） |
| （六） | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) |
| 三 | 售后服务 |
| ★1 | 整机质保期≥3年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 |
| 6 | 到货时间：合同签订后60天内 |